生物安全柜

1、安全柜分类：B2型，100%外排

1.1（1）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm。

★（2）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm。

1.2 生物安全性：

（1）人员安全性：微生物实验法测试全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5。

（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次。

（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

1.3过滤效率：送风和排风过滤器均采用HEPA超高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%。

1.4工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全。

1.5 可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。

1.6 气道密闭性：

（1）装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

（2）平均风速：0.33±0.015m/s,  吸入口风速0.53±0.015m/s。

★1.7 电机与风机：风机的电机应保证当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降应不超过10%。

1.8前玻璃窗有10度生理斜度，视角更大，更具人性化，且超出安全高度具有声光报警功能。

1.9前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束。

1.10前玻璃窗，可同时采用脚踏控制，电动开关或遥控控制，不直接接触玻璃，使实验人员更安全。

1.11 内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。

1.12采用盆状的工作台面，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。

1.13 噪音等级：≤67dB（A）

1.14 照明：≥900lx

★1.15高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，时时显示过滤器的寿命、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时，声光报警提示。

1.16遥控控制，减少使用者与安全柜的直接接触，更能保护使用者。

★1.17具有预约定时功能，能自动消毒、自动开关机，提高工作效率。

2、资格证明和技术文件

2.1 ISO9001质量管理认证及ISO14001环境管理体系认证；

2.2 ISO13485及CE认证；

2.3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证及制造认可表。

台式离心机

- 微机控制、交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。

- ★2、多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。(投标文件中提供带产品logo的实物照片扫描件）

3、可分别设置离心力、RCF值，可相互换、可随时观察。

4、设有短时离心专用点动键。

★5、10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上，满足特殊分离品使用要求。

6、倒计时时间小于一分钟时以秒显示。

7、采用电子门锁，全钢制内腔保护套。

★8、生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。投标文件中提供国家认监委网站证书查询截图。

主要技术参数：

★最高转速：5000rpm；最大相对离心力：4390×g；

最大容量：4×250ml；离心腔直径：φ380mm；定时范围：1min～99min；

整机噪声：< 60dB（A）；外形尺寸( 长×宽×高)：525×430×360mm；

转速精度：±20r/min；

★转子配置：48管真空采血管专用水平转子。

样本振荡器

1、一键式旋钮操作模式，简单易用。

2、1min ~ 99h59min范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。

3、多种海绵试管架可选，用途广泛。

4、软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。

5、直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。

★6、最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷。

7、操作面板简洁，微处理器精确控制，LED实时显示速度和时间。

8、人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式。

正常工作条件

使用环境温度：0C  50C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC100 240V  50/60Hz

基本参数

★转    速：500~2500rpm

振    幅：4mm水平回转

时间设置：1min ~ 99h59min

最大载重：4.5kg

输入功率：70W

外形尺寸：410x276x432mm（长宽高）

重    量：20kg

样品容量

试管架型号     试管架规格   适用试管规格(外径/mm)

MS200-T10      50x￠10mm       ￠9~￠10mm

MS200-T12      50x￠12mm       ￠11~￠13mm

MS200-T15      50x￠15mm       ￠14~￠17mm

MS200-T20      50x￠20mm       ￠18~￠21mm

MS200-T25      15x￠25mm       ￠24~￠27mm

MS200-T29      15x￠29mm       ￠28~￠32mm