一标包

一、直接检眼镜需求参数

1.光学性能优，可以清晰地观察到眼底病变，对小瞳孔也适用，亮度连续可调，观察像为眼底正像。

2.进口灯泡，色温高，光源显色性好，光斑均匀，观察清晰。

3.眼窝橡胶设计，保护使用者的眼睛以及稳定仪器。

4.具有软启动功能，直接挂断功能，确保灯泡具有长久的生命力。

5.照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片。

★6.屈光度补偿： -35D～+20D 共 24 种屈光度。

7.显色指数：≥90%。

二、带状光检影镜需求参数

1.用于测量屈光不正和散光轴位检查。

2.灯丝可作360°旋转及上下移动。

3.快速、精确确定散光轴位。

4.光线可调成集合、发散、平行等不小于三种方式。

5.自动挂断功能，延长灯泡寿命。

6.灯泡亮度强、弱两档可调。

★7.光带宽度 3mm~20mm。

8.光带可360°旋转。

三、镜片箱需求参数

★1.标准装箱数：266pcs。

2.测量范围：球镜0.12-20.00DS

柱镜0.12-6.00DC

棱镜0.5-8.0△

- ★3.铝合金外箱。

- 四、试镜架需求参数

- ★1.瞳距 PD: 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 十种规格各一。

- 2.镜框内孔径:ф34mm。

- 3.镜框框架为金属材质。

- 4.左或右镜脚长度调节范围: 125mm~155mm。

- ★5.单个镜架重量≤37g。